## Titre et Notice
Cet outil présente les spécifications requises pour l’acquisition de deux équipements :
- Extracteur
- Thermocycleur
Les spécifications proposées ont été définies dans le cadre de l’acquisition des équipements du projet OPP-ERA.
Celles-ci sont classées de deux manières :
- Les spécifications techniques minimum
Il s’agit des spécifications exigées pour accepter un équipement. Si l’une de ces spécifications est manquante, alors, selon les procédures, il est recommandé de :
- Demander des compléments d’information au fournisseur
- De ne pas approfondir l’étude du dossier si les réponses fournies n’assurent pas ces spécifications minimales.
- Les spécifications additionnelles
Ces spécifications peuvent être évaluées en pondérant les propositions du fournisseur : ainsi, dans cet outil, il est proposé des critères de notations (taux) afin de pouvoir différencier la qualité des prestations complémentaires.
PROPOSITION DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REQUISES ET ADDITIONNELLES POUR L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS
(Extracteur et Thermocycleur)

## Extracteur
1 | Minimum technical requirements / Spécifications techniques minimales
| Requirements in English / Exigences en anglais | Requirements in French / Exigences en French | Specifications / Caractéristiques | Spécification disponible
|  |  |  | Oui | Non
1.1 | Nucleic acid extractor / Extracteur d'acide nucléique
1.1.1 | RNA and/or DNA extraction from whole blood/plasma/serum/cells samples | Extraction d'ARN et / ou d'ADN à partir d'échantillons de sang total / plasma / sérum / cellules
1.1.2 | Volume of sample | Volume d'échantillon | between 100 to 1,000 microliters / entre 100 et 1000 microlitres
1.1.3 | Volume of eluate | Volume d'éluat | between 20 to 150 microliters / entre 20 et 150 microlitres
1.1.4 | Documented reproducibility of the eluate volume | Reproductibilité documentée du volume de l'éluat
1.1.5 | Integrated decontamination system | Système de décontamination intégré
1.1.6 | Running with ready-to-use reagent cartridges | Fonctionnement avec des cartouches de réactifs prêtes à l'emploi
1.1.7 | Independent from thermocyclers | Indépendance des thermocycleurs
1.1.8 | Number of samples per run | Nombre d'échantillons par série | at least 12 samples / au moins 12 échantillons
1.1.9 | Flexibility of number of samples per run | Flexibilité du nombre d'échantillons par série | possibility of running various number of samples per series / possibilité d'analyser un nombre différent d'échantillons par série
1.1.10 | Maximum room temperature threshold for optimal use | Seuil maximal de la température ambiante pour une utilisation optimale | at least 28°C / au moins 28 ° C
1.1.11 | Production process quality certification | Certification de qualité du processus de production
1.1.12 | Electric plug for country power system | Prise électrique pour le système électrique du pays: | type E
1.1.13 | User/Operator manual | Manuel utilisateur / opérateur | paper and pdf - in French and/or English / papier et pdf - en français et / ou anglais
1.1.14 | Delivery term | Incoterm | CIP
1.2 | After sale and maintenance services / Service après-vente et maintenance
1.2.1 | On-site commissioning and installation | Mise en service et installation sur site
1.2.2 | On-site training of 2 to 4 laboratory staff at installation time | Formation sur site de 2 à 4 membres du personnel de laboratoire au moment de l'installation
1.2.3 | Warranty (incl. spare parts, servicing and travel) | Garantie (y compris pièces de rechange, entretien et voyage) | at least one year / au moins un an
1.2.4 | Hotline support available upon Laboratories' request by email | Assistance téléphonique disponible par courrier électronique à la demande des laboratoires
1.2.5 | Hotline call back services (in French and/or English) | Services de rappel téléphonique (en français et / ou en anglais)
1.2.6 | On-site maintenance services options (to be detailed in the bid) | Options de services de maintenance sur site (à préciser dans la soumission)
1.2.7 | Remote maintenance services options (to be detailed in the bid) | Options de services de maintenance à distance (à préciser dans la soumission)
1.2.8 | On-site 1st level Maintenance tools kit | Kit d'outils de maintenance sur site de 1er niveau
2. | Additional requirements / Spécifications supplémentaires |  | Critères d'évaluation
| Requirements in English / Exigences en anglais | Requirements in French / Exigences en French | Specifications / Caractéristiques | Rate / Taux | Max. Rate / Taux Max.
2.1 | Nucleic acid extractor / Extracteur d'acide nucléique
2.1.1 | Extractor preparation time (=x, in minutes) for a complete run of plasma samples | Temps de préparation de l'extracteur (= x, en minutes) pour une série complète d'échantillons de plasma | x ≤ 30 min | 20 | 20
|  |  | x > 30 min | 0
2.1.2 | Duration of an extraction run (=x, in minutes) for a complete run of plasma samples | Durée d'un cycle d'extraction (= x, en minutes) pour une série complète d'échantillons de plasma | x ≤ 45 min | 15 | 15
|  |  | 45 < x ≤ 60 min | 10
|  |  | 60 < x < 90 min | 5
|  |  | x ≥ 90 min | 0
2.1.3 | Number of samples per run | Nombre d'échantillons par série | > 20 | 15 | 15
|  |  | > 16 and/et ≤ 20 | 10
|  |  | > 12 and/et ≤ 16 | 5
2.1.4 | RNA and/or DNA extraction programme for Dried Blood Spots (DBS) | Programme d'extraction d'ARN et / ou d'ADN pour les taches de sang séché (DBS) |  | 10 | 10
2.1.5 | RNA and/or DNA extraction programme for sputum | Programme d'extraction d'ARN et / ou d'ADN pour l'expectoration |  | 7 | 7
2.1.6 | RNA and/or DNA extraction programme for others types of samples (i.e. Broncho alveolar fluid, cerebrospinal fluid, urine) | Programme d’extraction d’ARN et / ou d’ADN pour d’autres types d’échantillons (liquide broncho-alvéolaire, liquide céphalo-rachidien, urine, etc.) |  | 3 | 3
2.1.7 | Documented access to programme settings options (volume, step duration, etc.) | Accès documenté aux options de configuration du programme (volume, durée des étapes, etc.) |  | 3 | 3
2.1.8 | Volume samples protocols | Protocoles d'échantillons de volume | Volume samples protocols from ≥ 100 to 500 µL / Protocoles d'échantillonnage en volume de ≥ 100 à 500 μL | 2 | 2
|  |  | Volume samples protocols from ≥ 500 to 1 000 µL / Protocoles d'échantillonnage en volume de ≥ 500 à 1 000 µL | 3 | 3
|  |  | Volume samples protocols ≥ 1 000 µL / Protocoles d'échantillonnage en volume ≥ 1 000 µL | 2 | 2
2.1.9 | Reproducibility of the eluate volume | Reproductibilité du volume de l'éluat | ≥95% | 10 | 10
|  |  | < 95% | 0
2.1.10 | Maximum room temperature threshold for optimal use | Seuil maximal de la température ambiante pour une utilisation optimale | > 32°C | 3 | 3
|  |  | >28°C to / à 32°C | 1
2.1.11 | Documented experience of use in resource-limited countries laboratories | Expérience documentée d'utilisation dans des laboratoires de pays à ressources limitées
2.1.12 | Documented process quality certification | Certification documentée de la qualité du processus
2.1.13 | Extractor certification (CE-IVD, FDA, etc.) and/or WHO Prequalification | Certification d'extracteur (CE-IVD, FDA, etc.) et / ou pré-qualification de l'OMS
2.1.14 | On-going extractor certification (CE-IVD, FDA, etc.) and/or WHO Prequalification | Certification continue des extracteurs (CE-IVD, FDA, etc.) et / ou préqualification de l'OMS
2.1.15 | Verification check list before launching the run | Liste de contrôle de vérification avant de lancer la série
2.1.16 | Possibility to obtain updated versions of programmes | Possibilité d'obtenir des versions mises à jour des programmes
2.1.17 | Delivery time upon purchase order reception | Délai de livraison à la réception du bon de commande | < 1 month / <1 mois | 7 | 7
|  |  | < 2 months / <2 mois | 3
2.1.18 | Protocol for RNA and/or DNA extraction from plasma samples | Protocole d'extraction d'ARN et / ou d'ADN à partir d'échantillons de plasma
2.1.19 | Protocol for RNA and/or DNA extraction from DBS samples | Protocole d'extraction d'ARN et / ou d'ADN à partir d'échantillons de DBS
2.1.20 | Duration of extractor preparation time for a complete run of plasma samples | Durée du temps de préparation de l'extracteur pour une série complète d'échantillons de plasma
2.1.21 | Duration of extractor preparation time for a complete run of DBS | Durée du temps de préparation de l'extracteur pour une série complète de DBS
2.1.22 | Duration of one complete extraction run for DBS samples | Durée d'un cycle d'extraction complet pour les échantillons DBS
2.1.23 | Experience/references on RNA and/or DNA extraction from DBS | Expérience / références sur l'extraction d'ARN et / ou d'ADN à partir de DBS
2.1.24 | Experience/references on RNA and/or DNA extraction from sputum | Expérience / références sur l'extraction d'ARN et / ou d'ADN de l'expectoration
2.1.25 | Experience/references on RNA and/or DNA extraction from others types of samples (i.e. Broncho alveolar fluid, cerebrospinal fluid, urine) | Expérience / références en extraction d’ARN et / ou d’ADN à partir d’autres types d’échantillons (liquide broncho-alvéolaire, liquide céphalo-rachidien, urine)
2.1.26 | Quality Assurance: Manufacture of equipment that complies with the requirements of ISO 13485 or an equivalent quality management system recognized by one of the founding members of the working group on Global Harmonization (GHTF) (European Union, USA, Canada, Australia and Japan.). | Assurance Qualité : Fabrication des équipements sur un site conforme aux éxigences de la norme ISO 13 485 ou à un système de management de la qualité équivalent reconnu par l'une des autorités de réglementation des membres fondateurs du groupe de travail sur l'harmonisation mondiale (GHTF) (Union européenne, USA, Canada, Australie et Japon.).
2.2. | After sale and maintenance services / Service après-vente et maintenance
2.2.1 | User manual available In French | Manuel de l'utilisateur disponible en français |  | 10 | 10
2.2.2 | Period of warranty (incl. spare parts, servicing and travel) | Durée de la garantie (pièces de rechange, entretien et déplacement compris) | 3 years | 20 | 20
|  |  | 2 years | 5
2.2.3 | Hotline services in French | Hotline en français |  | 15 | 15
2.2.4 | on-site corrective intervention delay (when required) < 8 calendar days | Délai d'intervention corrective sur site (au besoin) <8 jours civils | < 8 calendar days | 20 | 20
|  |  | < 16 calendar days | 5
2.2.5 | on-site refresher training of 2 to 4 laboratory staff after installation time | formation de recyclage sur place de 2 à 4 membres du personnel de laboratoire après l'installation |  | 20 | 20
2.2.6 | Documented experience of installation and maintenance in resource-limited countries | Expérience documentée de l'installation et de la maintenance dans des pays à ressources limitées |  | 10 | 10
2.2.7 | In-country maintenance agent | Agent de maintenance dans le pays |  | 20 | 20
2.2.8 | Regional based maintenance agent | Agent de maintenance régional |  | 10 | 10

## Thermocycleur
1. | Minimum technical requirements / Spécifications techniques minimales
| Requirements in English / Exigences en anglais | Requirements in French / Exigences en French | Specifications / Caractéristiques
1.1 | Quantitative real-time PCR Thermocycler / Thermocycleur PCR en temps réel quantitatif
1.1.1 | Application: for quantitative real-time PCR | Application: pour la PCR quantitative en temps réel
1.1.2 | Independent from extractors | Indépendant des extracteurs
1.1.3 | Sample format | Format d'échantillon | possibility to use 96-well plates / possibilité d'utiliser des plaques à 96 puits
1.1.4 | PCR Reaction volumes | Volumes de réaction de la PCR | at least 20 µL and 40 µL / au moins 20 µL et 40 µL
1.1.5 | Flexibility of reaction volumes | Flexibilité des volumes de réaction | possibility to use various PCR reaction volumes / possibilité d'utiliser différents volumes de réaction PCR
1.1.6 | Compatible with others reagents than those produced by the thermocycler manufacturer | Compatible avec d'autres réactifs que ceux produits par le fabricant du thermocycleur
1.1.7 | Detection format | Format de détection | at least Hydrolysis probes Taqman® /au moins sondes d'hydrolyse Taqman®
1.1.8 | Excitation source | Source d'excitation | LEDs or halogen lamp / LED ou lampe halogène
1.1.9 | Multiple filter sets (excitation/emission wavelengths) at least adapted to the detection of the following fluorophores: | Plusieurs ensembles de filtres (longueurs d'onde d'excitation / d'émission) au moins adaptés à la détection des fluorophores suivants: | (1) "reporter" probe FAM for the HIV-1 system (Ex. 492 nm/Em. 516 nm) sonde FAM "reporter" pour le système VIH-1 (Ex. 492 nm / Em. 516 nm)
(2) "reporter" probe for Cy5 for the IC system (Ex. 648 nm/Em. 688 nm), and if the normalisation is not directly performed by the thermocycler sonde "reporter" pour Cy5 pour le système IC (ex. 648 nm / Em. 688 nm), et si la normalisation n'est pas effectuée directement par le thermocycleur
(3) the passive reference ROX (Ex. 585 nm/Em. 610 nm)la référence passive ROX (Ex. 585 nm / Em. 610 nm)
1.1.10 | Heating and cooling method: | Méthode de chauffage et de refroidissement | Peltier-base
1.1.11 | Temperature range | Plage de température | 4°C-98°C
1.1.12 | Connected to a computer having data analysis software | Connecté à un ordinateur doté d'un logiciel d'analyse de données
1.1.13 | Marking | Marquage | CE or / ou CE-IVD
1.1.14 | Electric plug for Burundi, Cameroon, Côte d'Ivoire and Guinea power system | Prise électrique pour le système électrique du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée | type E
1.1.15 | User/Operator manual | Manuel utilisateur / opérateur | paper and pdf - in French or English / papier et pdf - en français ou anglais
1.2. | After sale and maintenance services / Services après-vente et maintenance
1.2.1 | On-site commissioning and installation | Mise en service et installation sur site
1.2.2 | On-site training of 2 to 4 laboratory staff at installation time | Formation sur site de 2 à 4 membres du personnel de laboratoire au moment de l'installation
1.2.3 | Hotline support available upon Laboratories' request by email (in French and/or English) | Assistance téléphonique disponible sur demande des Laboratoires par courrier électronique (en français et / ou en anglais)
1.2.4 | On-site maintenance services options (to be detailed in the bid) | Options de services de maintenance sur site (à préciser dans la soumission)
1.2.5 | Remote maintenance services options (to be detailed in the bid) | Options de services de maintenance à distance (à préciser dans la soumission)
1.2.6 | On-site 1st level Maintenance tools kit | Kit d'outils de maintenance sur site de 1er niveau
2. | Additional requirements / Spécifications supplémentaires
| Requirements in English / Exigences en anglais | Requirements in French / Exigences en French | Specifications / Caractéristiques | Rate / Taux | Max. Rate / Taux Max.
2.1. | Quantitative real-time PCR Thermocycler / Thermocycleur PCR en temps réel quantitatif
2.1.1 | List of the five main additional advantages of the offered thermocycler (including the data analysis software) in the context of limited resources settings. | Liste des cinq principaux avantages supplémentaires du thermocycleur proposé (y compris le logiciel d'analyse de données) dans le contexte de paramètres de ressources limitées.
2.1.2 | Hotline services in French | Hotline en français
2.1.3 | On-site corrective intervention delay (when required) | Délai d'intervention corrective sur site (si nécessaire) | < 8 calendar days | 15 | 15
|  |  | < 16 calendar days | 5
2.1.4 | On-site refresher training of 2 to 4 laboratory staff after installation time | Formation de recyclage sur place de 2 à 4 membres du personnel de laboratoire après l'installation |  | 15 | 15
2.1.5 | Documented experience of installation and maintenance in resource-limited countries | Expérience documentée de l'installation et de la maintenance dans des pays à ressources limitées |  | 10 | 10
2.1.6 | In-country maintenance agent | Agent de maintenance dans le pays |  | 20 | 20
2.1.7 | Regional based maintenance agent | Agent de maintenance régional |  | 10 | 10
2.1.8 | Delivery time upon purchase order reception | Délai de livraison à la réception du bon de commande | < 1 month | 20 | 20
|  |  | < 2 months | 5
2.1.9 | User manual available In French | Manuel de l'utilisateur disponible en français |  | 10 | 10
2.2 | After sale and maintenance services / Services après-vente et maintenance
2.2.1 | Warranty (incl. spare parts, servicing and travel) | Garantie (y compris pièces de rechange, entretien et voyage) | 3 years and more / 3 ans et plus | 15 | 15
|  |  | 2 years / 2 ans | 5
2.2.2 | Hotline call back services | Services de rappel téléphonique | in French and/or English en français et / ou en anglais | 15 | 15